Technická specifikace

| Název přístroje/přístrojového celku: Luminometr |  |
| --- | --- |
| Typové označení přístroje: Vyplní dodavatel |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |
| Luminometr s integrovaným aktivní chlazením pro měření akutní toxicity vč. chlazeného inkubátoru pro min. 30 kyvet o průměru 12 mm. Systém měření, který využívá bioluminiscenční technologii ke sledování náhodné úmyslné toxické kontaminace jak zásob surové vody, odpadní vody, odpadů, výluhů z pevných vzorků. |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídka dodavatele musí splňovat všechny níže uvedené minimální parametry) Zadavatelem požadovaná hodnota: | Nabídka dodavatele: (dodavatel uvede splnění požadovaného parametru – ANO / NE; pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést) |
| Měřící šachtice v rozsahu min. 15 °C ± 0,5 °C (aktivní chlazení) | Vyplní dodavatel |
| Šachtice pro činidla v rozsahu min. 5,5 °C ± 1 °C (aktivní chlazení) | Vyplní dodavatel |
| Šachtice bloku inkubátoru v rozsahu min. 15 °C ± 0,5 °C (aktivní chlazení) | Vyplní dodavatel |
| Ukládání dat min. 16 GB | Vyplní dodavatel |
| Displej min. 7palcový | Vyplní dodavatel |
| Zdroj světla Bioluminescence | Vyplní dodavatel |
| Připojení USB, LAN nebo WiFi | Vyplní dodavatel |
| Napájení 110-230 V AC | Vyplní dodavatel |
| Hmotnost max. 10 kg | Vyplní dodavatel |
| Rozměry max: 46 cm × 26 cm × 44 cm | Vyplní dodavatel |
| Integrované QA testy min. Zinek a Fenol | Vyplní dodavatel |
| Integrovaná automatická kompenzace vlivu barvy a zákalu testovaného vzorku na naměřené výsledky toxicity | Vyplní dodavatel |
| Startovací balíček – medium Lyofilizované bakterie Aliivibrio fischeri pro min. 200 testů; standardní ředící roztok min. 1l, ředící roztok pro stanovení dle ISO min. 1 L, roztok pro úpravu osmolarity min. 50 mL; reaktivační roztok min. 50 mL, jednorázové skleněné kyvety min. 400 ks | Vyplní dodavatel |
| Řídící jednotka (PC) Řídící jednotka (PC) s windows 11, NPU s výkonem alespoň 40 TOPS (trillion operations per second), 16 GB DDR5 RAM, TPM 2.0 čip, SSD s kapacitou minimálně 256 GB | Vyplní dodavatel |
| Mobilní PC jednotka pro práci v terénu Procesor: ARM nebo x86-64 architektura s integrovaným NPU (Neural Processing Unit) o výkonu min. 40 TOPS, operační paměť (RAM): min. 16 GB LPDDR5 nebo LPDDR5x, Grafika: Integrovaná GPU kompatibilní s AI akcelerací (např. Qualcomm Adreno nebo ekvivalent), konektivita: Wi-Fi 6 nebo vyšší, Bluetooth 5.0+, USB-C, USB 3.2 Gen 1 | Vyplní dodavatel |