Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Sestava vakuové aparatury

Jedná se o sestavu vakuové aparatury, která musí obsahovat níže uvedené součástí a splňovat alespoň následující požadavky:

- Skleněná Schlenkova vakuová linka s vymražovací pastí

Výrobce: 			uvede účastník

Přesné typové označení: 	uvede účastník

Počet kusů: 		1 ks

Požadované parametry:

- Skleněná Schlenkova linka (vakuový manifold) z borosilikátového skla 3.3 nebo ekvivalentu, vhodná pro práci s inertní atmosférou a vakuem.

- Minimálně 5 samostatných portů pro připojení vzorků na vakuovou větev, každý osazený high‑vacuum ventilem typu stopcock se skleněným tělem a vnitřním PTFE plugem s O‑ringovým těsněním, konstrukčně určeným pro vysoké vakuum.

- Všechny porty musí mít vnější průměr trubky odpovídající 1/4" pro přímé připojení standardních laboratorních vakuových O‑ringových spojek; průměr musí být jednotný pro všech 5 portů.

- Linka musí být kompletně uzavíratelná: jednotlivé porty uzavíratelné samostatně a zároveň musí být možné uzavřít hlavní vakuovou větev vůči vývěvě i vůči okolí pomocí high‑vacuum ventilů.

- Integrovaná vymražovací (cold) past mezi vakuovou linkou a vakuovou vývěvou, vhodná pro použití se suchým ledem/acetónem nebo kapalným dusíkem, s dostatečným objemem pro zachytávání kondenzovatelných par.

- Samostatný port na vakuové větvi určený pro připojení vakuového měřidla, vybavený vlastním high‑vacuum ventilem pro oddělení měřidla od linky.

- Přípojka pro vakuovou vývěvu (hadicový nástavec nebo standardní skleněný joint) dimenzovaná pro kompatibilitu s běžnými laboratorními vývěvami; vnitřní průměr minimálně 8 mm.

- Konstrukce umožňující montáž do digestoře nebo na laboratorní rám (integrované skleněné úchyty / háčky kompatibilní se standardními laboratorními svorkami).

- Materiál těsnění ve ventilech a spojkách chemicky odolný vůči běžným organickým rozpouštědlům používaným v inertní chemii a vůči inertním plynům.

- Provozní tlaková oblast: konstrukce a ventily musí být vhodné pro dosažení vysokého vakua v laboratorním měřítku (typicky až do řádu 1×10⁻³ mbar nebo lepší při použití vhodné vývěvy), bez nutnosti garantovat konkrétní konečný tlak systému.

- Suchá scrollová vakuová vývěva

Výrobce: 			uvede účastník

Přesné typové označení: 	uvede účastník

Počet kusů: 		1 ks

Požadované parametry:

- Typ vývěvy: suchá (bezolejová) scrollová vývěva pro laboratorní vakuové aparatury.

- Nominální čerpací rychlost: minimálně 12 m³/h.

- Minimální dosažitelný tlak: lepší nebo roven 1,5×10⁻² mbar.

- Vstupní příruba: standardní KF/NW 25 nebo ekvivalent.

- Elektrické napájení: jednofázové 200–240 V, 50/60 Hz.

- Suchý provoz bez oleje v čerpacím prostoru; konstrukce umožňující výměnu těsnicích segmentů (tip seals).

- Kombinovaný vakuový snímač (Pirani / studená katoda)

Výrobce: 			uvede účastník

Přesné typové označení: 	uvede účastník

Počet kusů: 		2 ks

Požadované parametry:

- Kombinovaný Pirani + studená katoda (cold cathode) snímač celkového tlaku v jednom tělese pro měření v širokém rozsahu.

- Měřicí rozsah minimálně od 1×10⁻⁸ mbar do 1000 mbar.

- Nominální připojení k vakuovému systému: DN 25 ISO‑KF nebo ekvivalent.

- Aktivní snímač s digitálním komunikačním rozhraním (např. průmyslová sériová linka typu RS‑485 nebo ekvivalent) a analogový napěťový výstup.

- Provozní teplota okolí minimálně v rozsahu 5–50 °C.

- Krytí minimálně IP54 nebo ekvivalent pro laboratorní prostředí.

- Řídicí jednotka pro vakuové snímače

Výrobce: 			uvede účastník

Přesné typové označení: 	uvede účastník

Počet kusů: 		2 ks

Požadované parametry:

- Řídicí jednotka pro vakuové snímače kombinovaného typu (Pirani / studená katoda) s digitálním komunikačním rozhraním (např. sériová linka typu RS‑485 nebo ekvivalent), určená pro přímé připojení těchto snímačů.

- Integrovaný displej zobrazující aktuální tlak na jednotlivých kanálech v mbar (případně volitelně Torr / Pa) v logaritmickém rozsahu odpovídajícím připojeným měrkám.

- Možnost záznamu měřených hodnot tlaku do interní paměti a/nebo na vyměnitelný paměťový nosič (např. paměťová karta nebo USB flash disk) s možností následného exportu dat do PC.

- Napájení ze sítě 230 V AC, 50 Hz, integrovaný napájecí zdroj pro připojené snímače.

- Součástí propojovací kabeláž k vakuovým snímačům

- Obecné požadavky

- CE prohlášení o shodě pro relevantní zařízení.

- Dokumentace v českém nebo anglickém jazyce.